Режим калибровки весов (с новыми платами)

1.После стабилизации показаний на «0», набрать на клавиатуре число 2008, нажать кнопку «M<». На индикаторе «масса» отобразится  FUN01. Нажать кнопку «сдача».  На индикаторе «масса» отобразится  FUN09. Нажать кнопку «C». Установить на платформу гирю массой 10кг. Набрать на клавиатуре число 10000. Нажать кнопку «Тара».

Снять гирю. Калибровка завершена.

Внимание: Если после ввода числа 2008 на индикаторе «стоимость» отобразится SAVE, а на индикаторе «масса» не отобразится FUN01, значит в весах установлен блокирующий джампер. В этом случае необходимо набрать на клавиатуре число 9137. Дальнейшие действия – как в пункте 1.

