Калибровка для весов M-ER 320AC “Margo”

Режим калибровки.

Вход в режим возможен двумя способами.

1. Из режима изменения параметров. Когда на индикаторе «СТОИМОСТЬ» отображается SEL, три раза нажать клавишу «9».

2. Из режима взвешивания набрать на клавиатуре последовательность: 9 2 1 3 6 8 6 6 Т.

Ввести с клавиатуры калибровочный вес, которым будут калиброваться весы (в граммах). Установить калибровочный груз на платформу.  Нажать клавишу «Т».  Весы проведут калибровку и перейдут в режим взвешивания.