- Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL».

- Нажмите кнопку [Т]. На дисплее отобразится «000000». Введите калибровочный  вес (в граммах, без учета точки). Для увеличения точности рекомендуется калибровочный вес брать равным НПВ. Для движения по разрядам нажимайте кнопку [0]. Для изменения значения в разряде нажмите кнопку [ЕД]. Нажмите кнопку [Т]. После окончания звуковой индикации на дисплее отобразится некоторое число. Нажмите кнопку [0]. На дисплее должен появиться «0».
Установите калибровочный вес на платформу. После стабилизации веса нажмите кнопку [Т]. Весы перейдут в режим взвешивания. Калибровка окончена.

- Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL».Навигация по меню: [сбр/шт]-далее,[ЕД]– увеличить значение.

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «SP=». Это скорость стабилизации веса. По умолчанию 1. Для изменения нажмите [ЕД].
0-быстро
1- средне
2-медленно

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «AO=». Это чувствительность около нуля. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [ЕД].
0- максимальная чувствительность
1-1d
2-2d
3-3d

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «SA =».Это время до перехода в режим энергосбережения. По умолчанию 15. . Возможен выбор  о, 15 или 25 секунд. Для изменения нажмите [ЕД].

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «BL=». Это подсветка дисплея. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [ЕД].
0- без подсветки
1-подсветка всегда
2-подсветка только при нагруженной платформе.

3- управление от клавиши «подсветка» на клавиатуре. (опционально)

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «Ld=».Это подсветка LED дисплея. По умолчанию 2. Для изменения нажмите [ЕД].

0- тусклая

1- средняя                                                                                                                                                                           
             2- яркая

- Нажмите [сбр/шт]. Режим изменения величины НПВ(наибольший предел взвешивания).   ВНИМАНИЕ!  Некорректное изменение параметра приведет к неправильным показаниям весов. На дисплее отобразится текущее значение НПВ в граммах. Для движения по разрядам нажимайте [0]. Для изменения значения в разряде нажмите [ЕД]. При необходимости  изменить положение десятичной точки, нажимая клавишу «Т»

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «d=». Это величина дискреты в граммах. Зависит от модели. Для изменения нажмите [ЕД]. Возможны 4 варианта: 1,2,5,10

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «J=0».В данной модели не используется.

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «AS=0».В данной модели не используется.

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «PS=2».В данной модели не используется.

- Нажмите [сбр/шт]. На дисплее отобразится «66=0».В данной модели не используется.

- Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL». Нажмите [сум]-на дисплее отобразится текущий заряд аккумулятора. Чтобы вернуться нажмите [0].

- Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL». Нажмите [0]-проверка работоспособности клавиатуры, повторное нажатие [0]-покажет работоспособность дисплея.

- Нажмите любую кнопку и включите весы. На дисплее отобразится «CAL». Нажмите [ЕД]-на дисплее должно отобразиться [п00-01]. Для изменения параметра нажмите [ЕД].Изменение данного параметра приведет к неправильным показаниям.